## Sheet1
188M误差板测试结果
测试协议项 | 发送命令/回复命令 | 发送帧 | 接收帧 | 测试结果 | 备注
连接 | C0/50 | 连接 : 0 81400115C0FF0C0000000000000000000000010066 | 81 40 01 22 50 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 | 正常
设置脉冲通道 | A7/A6 | 设置脉冲通道 : 0 81400117A7FF0C0000000000000000000000011901011A | 81 40 01 18 A6 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C | 正常
远程升级使能命令 | 00/01 | 远程登录 : 0 8140011800FF0C00000000000000000000000111335577AB | 81 40 01 19 01 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AA | 正常
软件重启命令 | 02/03 | 重启 : 1 8140011402FF0C000000000000000000000001A5 |  | 板子未回复指令
升级数据命令 | 04/05 | 升级 : 2 8140011804FF0C00000000000000000000000101000001AF | 81 40 01 19 05 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 AF | 帧正常 | 升级失败
2级设备远程升级使能命令命令 | 06/07 | 远程登录2 : 1 8140011806FF0C00000000000000000000000111335577AD |  | 板子未回复指令
2级设备软件重启命令 | 08/09 | 重启2 : 1 8140011408FF0C000000000000000000000001AF |  | 板子未回复指令
2级设备升级数据命令 | 0A/0B | 升级2 : 1 814001180AFF0C00000000000000000000000101000203A1 |  | 板子未回复指令
查询二级设备软件版本命令 | 0C/0D | 读取版本号2 : 1 814001140CFF0C000000000000000000000001AB |  | 板子未回复指令
查询功耗计算所需参数命令 | 12/13 | 读取功耗参数 : 1 8140011412FF0C000000000000000000000001B5 |  | 板子未回复指令
启动遥信输出命令 | 14/15 | 启动遥信 : 2 8140012214FF0C00000000000000000000000101010100000050C3000080F0FA029F |  | 板子未回复指令
启动直流模拟量采集参数命令 | 16/17 | 启动直流模拟量 : 2 8140011616FF0C000000000000000000000001D00764 |  | 板子未回复指令
停止遥信实验、直流模拟量采集实验命令 | 18/19 | 停止遥信直流模拟 : 2 8140011618FF0C0000000000000000000000010001BC |  | 板子未回复指令
遥控信号读取命令 | 1A/1B | 读取遥信信号 : 1 814001151AFF0C00000000000000000000000101BD |  | 板子未回复指令
跳闸选择命令 | 20/21 | 启动跳闸 : 0 8140011520FF0C0000000000000000000000010187 | 81 40 01 18 21 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B | 正常帧
跳闸选择命令 | 20/21 | 停止跳闸 : 0 8140011520FF0C0000000000000000000000010086 | 81 40 01 18 21 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B | 正常帧
负控继电器控制命令 | 22/23 | 负控继电器复位 : 1 8140011522FF0C0000000000000000000000010084 |  | 板子未回复指令
直流输出校准命令 | 24/25 | 直流输出校准 : 1 8140011424FF0CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF82 |  | 板子未回复指令
直流输出校准传递实际电流值命令 | 26/27 | 直流输出校准实际值 : 1 8140011626FF0C000000000000000000000001170094 |  | 板子未回复指令
压表电机检测就位延时调试命令 | 38/39 | 压表电机检测就位延时 : 1 8140011A38FF0C00000000000000000000000100001800000089 |  | 板子未回复指令
查询压表检测就位延时时间命令 | 40/41 | 查询压表电机测试延时时间 : 1 8140011440FF0C000000000000000000000001E7 |  | 板子未回复指令
查询温度命令 | 82/83 | 读取温度 : 0 温度0： 0.000 温度1： 0.000 温度2： 0.000 温度3： 0.000 8140011582FF0C0000000000000000000000010024 | 81 40 01 29 83 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 19 | 正常帧
继电器控制指令 | 84/85 | 断开继电器 : 0 8140011684FF0C000000000000000000000001010020 | 81 40 01 18 85 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2F | 正常帧
查询继电器状态命令 | 86/87 | 继电器状态：1 8140011586FF0C0000000000000000000000010121 | 81 40 01 19 87 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D | 正常帧
检定装置信息设置命令 | A0/A1 | 设置设备信息 : 1 81400116A0FF0C000000000000000000000001000005 |  | 板子未回复指令
检定装置信息读取命令 | A2/A3 | 读取设备信息 : 1 81400114A2FF0C00000000000000000000000105 |  | 板子未回复指令
查询被检脉冲通道及检定类型命令 | A8/A9 | 读取脉冲通道及检定类型 : 0 iParam1:0 iParam2: 0 iParam3:0 iParam4: 0 iParam5:081400114A8FF0C0000000000000000000000010F | 81 40 01 17 A9 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C | 正常帧
设光电头状态选择命令 | AC/AD | 设置光电头选择 : 0 81400115ACFF0C000000000000000000000001010B | 81 40 01 18 AD FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 | 正常帧
设置双回路命令 | AF/AE | 设置双回路 : 0 81400116AFFF0C00000000000000000000000101010A | 81 40 01 19 AE FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 04 | 正常帧
启动检定命令 | B1/B0 | 启动检定 : 0 81400115B1FF0C0000000000000000000000010017 | 81 40 01 18 B0 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A | 正常帧
停止检定命令 | B2/B3 | 停止检定 : 2 81400115B2FF0C0000000000000000000000010216 |  | 板子未回复指令
设置表位电压电流隔离命令 | B4/B7 | 表位电压电流隔离 : 0 81400115B4FF0C0000000000000000000000010113 | 81 40 01 18 B7 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1D | 正常帧
查询表位电压电流隔离命令 | B8/B9 | 读取表位电压电流隔离 : 0 81400114B8FF0C0000000000000000000000011F | 81 40 01 15 B9 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1F | 正常帧
设置耐压继电器指令控制状态命令 | BA/BB | 设置耐压继电器 : 0 81400115BAFF0C000000000000000000000001011D | 81 40 01 18 BB FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 | 正常帧
查询耐压继电器指令控制状态命令 | BC/BD | 查询耐压继电器 : 0 81400114BCFF0C0000000000000000000000011B | 81 40 01 15 BD FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1B | 正常帧
CT电流档位选择控制命令 | B5/B6 | 设置CT档位 : 0 81400115B5FF0C0000000000000000000000010112 | 81 40 01 18 B6 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C | 正常帧
查询误差板当前误差及当前状态命令 | C0/50 | 81 40 01 15 C0 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 66 | 81 40 01 22 50 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 | 正常帧
查询前10次误差及当前状态命令 | C3/53 | 读取最你10次数据 : 0 verificationType:0 MeterIndex: 1 ErrorNum:0 wcData: 0 CurrentContour:0 VoltageContour: 0 CommunicationType: 0 wcDatas0: 0 wcDatas1: 0 wcDatas2: 0 wcDatas3: 0 wcDatas4: 0 wcDatas5: 0 wcDatas6: 0 wcDatas7: 0 wcDatas8: 0 wcDatas9: 0 statusType0: False statusType1: False statusType2: False statusType3: False statusType4: False statusType5: False statusType6: False statusType7: False workType0: False workType1: False workType2: False workType3: False workType4: False workType5: False workType6: False workType7: False 81400115C3FF0C0000000000000000000000010065 | 81 40 01 46 53 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 | 正常帧
清除表位状态命令 | C2/C1 | 清除表位状态 : 0 81400115C2FF0C0000000000000000000000010064 | 81 40 01 18 C1 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 6A | 正常帧
查询当前版本命令 | C4/54 | 读取表位版本信息 : 0 表位号：1 版本号：01.00.05 81400114C4FF0C00000000000000000000000163 | 81 40 01 18 54 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 05 FB | 正常帧
读取打印信息命令 | C6/C7 | 读取打印信息 : 0 序列号：0数据长度：0数据：81400115C6FF0C0000000000000000000000010161 | 81 40 01 18 C7 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6D | 正常帧
隔离继电器过载动作可靠性检测时间读取命令 | CA/CB | 读取隔离继电器 : 1 表位号：0 时间：081400114CAFF0C0000000000000000000000016D |  | 板子未回复指令
隔离继电器过载动作可靠性检测时间设置命令 | CC/CD | 设置隔离继电器 : 1 81400115CCFF0C000000000000000000000001177D |  | 板子未回复指令
设置电能误差检定时脉冲参数命令 | F1/F0 | 设置电能误差检定时钟脉冲 : 0 81400127F1FF0C000000000000000000000001010000000100000001C80000000300000004AA01 | 81 40 01 18 F0 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A | 正常帧
查询电能误差检定时脉冲参数命令 | F6/F7 | 查询电能误差检定时钟脉冲 : 0 标准表常数：1 标准表缩放倍数:1被检表常数：200圈数：3电表常数缩放倍数：1 81400114F6FF0C00000000000000000000000151 | 81 40 01 26 F7 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 C8 00 00 00 03 00 00 00 04 AD | 正常帧
设置日计时检定时钟频率及需量周期检定时间 | F3/F2 | 设置时钟频率 : 2 81400121F3FF0C00000000000000000000000164000000881300000200000055C9 |  | 板子未回复指令
查询日计时检定时钟频率及需量周期检定时间 | F4/F5 | 读取时钟频率 : 0 标准时钟频率：100被检表时钟频率：5000电表脉冲常数：2 81400114F4FF0C00000000000000000000000153 | 81 40 01 21 F5 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00 00 88 13 00 00 02 00 00 00 55 CE | 正常帧
设置耐压实验的漏电流阈值命令 | F8/F9 | 设置误差板耐压漏电流阀值 : 0 81400118F8FF0C00000000000000000000000150C30000C0 | 81 40 01 18 F9 FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 | 正常帧
查询耐压实验的漏电流阈值命令 | FA/FB | 读取耐压误差板漏电流 : 0 查询到的漏电流阀值：50000 81400114FAFF0C0000000000000000000000015D | 81 40 01 19 FB FF 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 C3 00 00 C2 | 正常帧
电机控制命令 | FC/FD | 电机控制 : 1 81400115FCFF0CFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF005B |  | 板子未回复指令